## TestData
F729 Eng3 TestData
Measurement
Temperature |  |  | 23 | degC |  |  | Customer Spec
Function | Value | Unit | PSI | Res. | Spec. | Err. | LSL | USL | 30-#1 | 30-#2 | 30-#3 | 30-#4 | 30-#5 | 30-#6 | 30-#7 | 30-#8 | Max. | Min. | Mean. | STDEV. | Cp | Cpk | Maximum Reading error Percent.
Sensor Measure (Loop1 Increase) | -82.7371 | kPa | -12 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | -83.1508 | -82.3234 | 8.2749 | 8.2853 | 8.2818 | 8.2585 | 8.4316 | 8.3323 | 8.3531 | 8.4241 | 8.4316 | 8.2585 |  |  |  |  | 22038%
| -34.4738 | kPa | -5 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | -34.8875 | -34.0601 | 3.4423 | 3.4534 | 3.4532 | 3.423 | 3.597 | 3.5017 | 3.5174 | 3.5924 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8333%
| 0 | kPa | 0 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | -0.41369 | 0.41369 | 0.013348 | 0.00010687 | 0.0016307 | 0.029463 | 0.14896 | 0.054735 | 0.068604 | 0.14379 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| 68.9476 | kPa | 10 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 68.5339 | 69.3613 | 6.9012 | 6.8872 | 6.8942 | 6.9163 | 6.7445 | 6.8309 | 6.8184 | 6.7435 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16667%
| 344.738 | kPa | 50 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 344.3243 | 345.1516 | 34.4519 | 34.4351 | 34.4692 | 34.4674 | 34.321 | 34.383 | 34.366 | 34.2943 | 0 | 0 |  |  |  |  | 83333%
| 689.4759 | kPa | 100 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 689.0622 | 689.8896 | 68.8924 | 68.8721 | 68.9397 | 68.9084 | 68.7961 | 68.8262 | 68.8032 | 68.7356 | 0 | 0 |  |  |  |  | 166667%
| 1034.2139 | kPa | 150 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 1033.8002 | 1034.6275 | 103.338 | 103.314 | 103.411 | 103.353 | 103.274 | 103.275 | 103.243 | 103.18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 250000%
| 1378.9518 | kPa | 200 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 1378.5381 | 1379.3655 | 137.926 | 137.859 | 137.885 | 137.927 | 137.803 | 137.884 | 137.837 | 137.802 | 0 | 0 |  |  |  |  | 333333%
| 1723.6898 | kPa | 250 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 1723.2761 | 1724.1035 | 172.657 | 172.515 | 172.357 | 172.638 | 172.392 | 172.67 | 172.6 | 172.619 | 0 | 0 |  |  |  |  | 416667%
| 2068.4277 | kPa | 300 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 2068.014 | 2068.8414 | 207.092 | 206.957 | 206.829 | 207.074 | 206.862 | 207.113 | 207.03 | 207.058 | 0 | 0 |  |  |  |  | 500000%
Sensor Measure (Loop1 Decrease) | 2068.4277 | kPa | 300 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 2068.014 | 2068.8414 | 207.094 | 206.958 | 206.832 | 207.077 | 206.865 | 207.116 | 207.033 | 207.059 | 0 | 0 |  |  |  |  | 500000%
| 1723.6898 | kPa | 250 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 1723.2761 | 1724.1035 | 172.665 | 172.523 | 172.364 | 172.646 | 172.399 | 172.682 | 172.609 | 172.628 | 0 | 0 |  |  |  |  | 416667%
| 1378.9518 | kPa | 200 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 1378.5381 | 1379.3655 | 137.933 | 137.869 | 137.895 | 137.94 | 137.814 | 137.894 | 137.852 | 137.818 | 0 | 0 |  |  |  |  | 333333%
| 1034.2139 | kPa | 150 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 1033.8002 | 1034.6275 | 103.352 | 103.33 | 103.424 | 103.368 | 103.283 | 103.272 | 103.261 | 103.201 | 0 | 0 |  |  |  |  | 250000%
| 689.4759 | kPa | 100 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 689.0622 | 689.8896 | 68.9068 | 68.8896 | 68.9525 | 68.9228 | 68.8045 | 68.8277 | 68.8225 | 68.7589 | 0 | 0 |  |  |  |  | 166667%
| 344.738 | kPa | 50 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 344.3243 | 345.1516 | 34.4679 | 34.4552 | 34.4833 | 34.4832 | 34.3304 | 34.3837 | 34.384 | 34.3172 | 0 | 0 |  |  |  |  | 83333%
| 68.9476 | kPa | 10 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 68.5339 | 69.3613 | 6.9096 | 6.9014 | 6.8995 | 6.9284 | 6.7515 | 6.8287 | 6.8384 | 6.7708 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16667%
| 0 | kPa | 0 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | -0.41369 | 0.41369 | 0.021771 | 0.014021 | 0.0047547 | 0.038946 | 0.14468 | 0.067036 | 0.050685 | 0.1184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| -34.4738 | kPa | -5 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | -34.8875 | -34.0601 | 3.4281 | 3.434 | 3.4425 | 3.4118 | 3.5936 | 3.5129 | 3.503 | 3.57 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8333%
| -82.7371 | kPa | -12 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | -83.1508 | -82.3234 | 8.2693 | 8.2718 | 8.2777 | 8.2498 | 8.4268 | 8.3434 | 8.333 | 8.3982 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20000%
Sensor Measure (Loop2 Increase) | -82.7371 | kPa | -12 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | -83.1508 | -82.3234 | 8.2707 | 8.2737 | 8.2795 | 8.2508 | 8.4282 | 8.3433 | 8.3331 | 8.398 | 8.4282 | 8.2508 |  |  |  |  | 22037%
| -34.4738 | kPa | -5 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | -34.8875 | -34.0601 | 3.4369 | 3.4423 | 3.4501 | 3.4169 | 3.5966 | 3.5166 | 3.5008 | 3.5668 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8333%
| 0 | kPa | 0 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | -0.41369 | 0.41369 | 0.016824 | 0.010903 | 5.2378e-05 | 0.036026 | 0.14595 | 0.070942 | 0.050227 | 0.11735 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| 68.9476 | kPa | 10 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 68.5339 | 69.3613 | 6.9002 | 6.8936 | 6.8938 | 6.9256 | 6.75 | 6.8183 | 6.8384 | 6.7724 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16667%
| 344.738 | kPa | 50 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 344.3243 | 345.1516 | 34.4552 | 34.4439 | 34.4676 | 34.4714 | 34.323 | 34.3662 | 34.383 | 34.3208 | 0 | 0 |  |  |  |  | 83333%
| 689.4759 | kPa | 100 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 689.0622 | 689.8896 | 68.8484 | 68.8336 | 68.8919 | 68.8676 | 68.7523 | 68.7629 | 68.7706 | 68.7096 | 0 | 0 |  |  |  |  | 166667%
| 1034.2139 | kPa | 150 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 1033.8002 | 1034.6275 | 103.344 | 103.324 | 103.412 | 103.358 | 103.277 | 103.258 | 103.261 | 103.205 | 0 | 0 |  |  |  |  | 250000%
| 1378.9518 | kPa | 200 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 1378.5381 | 1379.3655 | 137.928 | 137.868 | 137.886 | 137.932 | 137.808 | 137.877 | 137.852 | 137.82 | 0 | 0 |  |  |  |  | 333333%
| 1723.6898 | kPa | 250 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 1723.2761 | 1724.1035 | 172.658 | 172.52 | 172.36 | 172.642 | 172.396 | 172.676 | 172.604 | 172.622 | 0 | 0 |  |  |  |  | 416667%
| 2068.4277 | kPa | 300 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 2068.014 | 2068.8414 | 207.093 | 206.96 | 206.832 | 207.076 | 206.865 | 207.114 | 207.036 | 207.06 | 0 | 0 |  |  |  |  | 500000%
Sensor Measure (Loop2 Decrease) | 2068.4277 | kPa | 300 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 2068.014 | 2068.8414 | 207.097 | 206.963 | 206.834 | 207.079 | 206.867 | 207.118 | 207.037 | 207.062 | 0 | 0 |  |  |  |  | 500000%
| 1723.6898 | kPa | 250 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 1723.2761 | 1724.1035 | 172.667 | 172.527 | 172.366 | 172.649 | 172.404 | 172.684 | 172.611 | 172.628 | 0 | 0 |  |  |  |  | 416667%
| 1378.9518 | kPa | 200 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 1378.5381 | 1379.3655 | 137.939 | 137.879 | 137.897 | 137.943 | 137.816 | 137.892 | 137.865 | 137.832 | 0 | 0 |  |  |  |  | 333333%
| 1034.2139 | kPa | 150 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 1033.8002 | 1034.6275 | 103.355 | 103.339 | 103.425 | 103.372 | 103.286 | 103.272 | 103.275 | 103.221 | 0 | 0 |  |  |  |  | 250000%
| 689.4759 | kPa | 100 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 689.0622 | 689.8896 | 68.9141 | 68.9005 | 68.9558 | 68.9274 | 68.8067 | 68.8237 | 68.8346 | 68.7801 | 0 | 0 |  |  |  |  | 166667%
| 344.738 | kPa | 50 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 344.3243 | 345.1516 | 34.4719 | 34.4636 | 34.4847 | 34.4891 | 34.3364 | 34.383 | 34.3994 | 34.3362 | 0 | 0 |  |  |  |  | 83333%
| 68.9476 | kPa | 10 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 68.5339 | 69.3613 | 6.9144 | 6.9094 | 6.9012 | 6.933 | 6.7552 | 6.8269 | 6.8514 | 6.7878 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16667%
| 0 | kPa | 0 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | -0.41369 | 0.41369 | 0.025987 | 0.02163 | 0.0047725 | 0.043001 | 0.14055 | 0.064113 | 0.037401 | 0.10121 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| -34.4738 | kPa | -5 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | -34.8875 | -34.0601 | 3.4286 | 3.4297 | 3.4431 | 3.4083 | 3.5893 | 3.5097 | 3.4861 | 3.5505 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8333%
| -82.7371 | kPa | -12 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | -83.1508 | -82.3234 | 8.2653 | 8.2649 | 8.276 | 8.2464 | 8.4239 | 8.3413 | 8.3216 | 8.3827 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20000%
Sensor Measure (Loop1 Hysteresis error) | -82.7371 | kPa | -12 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0.0056496 | 0.01346 | 0.0040894 | 0.0087099 | 0.0047998 | 0.01109 | 0.02011 | 0.02597 | 0.01346 | 0.0040894 | 0.0079772 | 0.0041285 |  |  | 3.254%
| -34.4738 | kPa | -5 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0.01425 | 0.01937 | 0.01069 | 0.01116 | 0.0033798 | 0.01119 | 0.01441 | 0.02248 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | kPa | 0 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0.0084234 | 0.013914 | 0.0031239 | 0.0094829 | 0.00428 | 0.012301 | 0.017918 | 0.025387 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 68.9476 | kPa | 10 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0.0084004 | 0.01412 | 0.0053101 | 0.01211 | 0.007 | 0.00214 | 0.01995 | 0.02731 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 344.738 | kPa | 50 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0.015999 | 0.0201 | 0.014099 | 0.0158 | 0.0093994 | 0.0007019 | 0.017998 | 0.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 689.4759 | kPa | 100 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0.014397 | 0.017502 | 0.012802 | 0.014397 | 0.0084 | 0.0014954 | 0.019302 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 1034.2139 | kPa | 150 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0.014 | 0.015999 | 0.013 | 0.014999 | 0.0089951 | 0.0029984 | 0.018005 | 0.020996 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 1378.9518 | kPa | 200 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0.0070038 | 0.01001 | 0.01001 | 0.013 | 0.011002 | 0.0099945 | 0.014999 | 0.015991 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 1723.6898 | kPa | 250 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0.0079956 | 0.0079956 | 0.0070038 | 0.0079956 | 0.0070038 | 0.012009 | 0.0089874 | 0.0090027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 2068.4277 | kPa | 300 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0.0019989 | 0.00099182 | 0.003006 | 0.0029907 | 0.003006 | 0.0029907 | 0.003006 | 0.0010071 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
Sensor Measure (Loop2 Hysteresis error) | -82.7371 | kPa | -12 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0.0053997 | 0.0087299 | 0.0034504 | 0.0043898 | 0.0043898 | 0.0020199 | 0.0116 | 0.015349 | 0.0087299 | 0.0034504 | 0.0054924 | 0.0023004 |  |  | 2.11%
| -34.4738 | kPa | -5 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0.0083201 | 0.01258 | 0.0069499 | 0.00859 | 0.00737 | 0.0069499 | 0.01473 | 0.01635 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | kPa | 0 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0.0091628 | 0.010727 | 0.0047202 | 0.0069751 | 0.005402 | 0.0068295 | 0.012826 | 0.016136 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 68.9476 | kPa | 10 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0.01416 | 0.0158 | 0.00735 | 0.00737 | 0.00524 | 0.0086203 | 0.01298 | 0.01539 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 344.738 | kPa | 50 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0.016701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 689.4759 | kPa | 100 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0.065704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 1034.2139 | kPa | 150 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0.011002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 1378.9518 | kPa | 200 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0.011002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 1723.6898 | kPa | 250 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0.0090027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 2068.4277 | kPa | 300 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0.0039978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
Electrical
Temperature |  |  | 23 | degC |  |  | Customer Spec
Function | Value | Unit | Res. | Spec. | Cnts. | Err. | LSL | USL | 30-#1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Max. | Min. | Mean. | STDEV. | Cp | Cpk | Maximum Reading error Percent.
VDC measure | 0.1 | V | 0.001 | 0.01% | 2 | 0.00201 | 0.09799 | 0.10201 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 4975%
| 10 | V | 0.001 | 0.01% | 2 | 0.003 | 9.997 | 10.003 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 333333%
| 30 | V | 0.001 | 0.01% | 2 | 0.005 | 29.995 | 30.005 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 600000%
mA measure (Loop pwer off) | 0.1 | mA | 0.001 | 0.01% | 2 | 0.00201 | 0.09799 | 0.10201 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 4975%
| 12 | mA | 0.001 | 0.01% | 2 | 0.0032 | 11.9968 | 12.0032 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 375000%
| 24 | mA | 0.001 | 0.01% | 2 | 0.0044 | 23.9956 | 24.0044 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 545455%
mA source 8508 Reading | 0.1 | mA | 0.001 | 0.01% | 2 | 0.00201 | 0.09799 | 0.10201 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 4975%
| 12 | mA | 0.001 | 0.01% | 2 | 0.0032 | 11.9968 | 12.0032 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 375000%
| 24 | mA | 0.001 | 0.01% | 2 | 0.0044 | 23.9956 | 24.0044 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 545455%
RTD PT100 ohm Measure (4 Wire) | 18.521 | -200 | 0.004 |  |  | 0.0385 | 18.4825 | 18.5595 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 48106%
| 100 | 0 | 0.004 |  |  | 0.0385 | 99.9615 | 100.0385 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 259740%
| 375.7 | 800 | 0.004 | 0.02% | 1.8 | 0.0385 | 375.6615 | 375.7385 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 975844%